## Tehnicka specifikacija
Klinička bolnica „Sveti Duh“
Zagreb, Sveti Duh 64
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Uređaj za maceraciju
R.b. | Zahtijevane minimalne tehničke karakteristike | Ponuđene tehničke karakteristike Upisati DA ili NE ili vrijednost * Ukoliko se u stupcu zahtjevane minimalne tehničke karakteristike traži vrijednost iskazana brojkom ili u rasponima (npr. monitor dimenzija u centimetrima +/- 5%) ponuditelji su dužni pisati brojčanu vrijednost. U svim ostalim slučajevima upisati DA/NE ovisno zadovoljava li ponuđeni proizvod traženo | Referenca na katalog i ostalu tehničku dokumentaciju
1 | Uređaj za zbrinjavanje jednokratnog, potrošnog higijenskog materijala za njegu pacijenata - Uređaj za maceraciju
*Naziv proizvođača ponuđenog proizvoda: *Model i tip proizvoda: * Godia proizvodnje: * Ponuditelj je dužan upisati tražene podatke
1. | Uređaj koji u jednom ciklusu može zbrinuti od 1 (jedne) do 6 (šest) ili više komada jednokratnog potrošnog materijala, načinjenog od recikliranog papira/pulpe
1.1. | Integrirano doziranje dezinficijensa tijekom maceracije
1.2. | Zaslon s prikazom statusa ciklusa i poruka grešaka
1.3. | Trajanje ciklusa maksimalno 140 sekundi
1.4. | Potrošnja vode/ciklusu kod maksimalnog opterećenja (6 komada jednokratnog potrošnog materijala) maksimalno 30 l
1.5. | Sustav kontinuiranog ispusta sadržaja za vrijeme cijelog trajanja ciklusa u odvod - nezadržavanje sadržaja u komori
1.6. | Susatav prevencije izlijevanja sadržaja iz komore u slučaju greške u radu - dodatna cijev za odpust sadržaja u odvod
1.7. | Dvostruki mehanizam usitnjavanja sadržaja - grubo usitnjavanje u gornjoj gomori te dodatno usitnjavanje sadržaja u donjoj komori u svrhu prevencije začepljenja sistema odvoda
1.8. | Automatska blokada poklopca nakon zatvaranja
1.9. | Motor snage minimalno 0.75 KW
1.10. | Napajanje - izbor 220-240v 50Hz/ 380-420v 50Hz;
1.11. | Ovisno o izvedenom priključku na poziciji instalacije
1.12. | Pumpa min 0,18kW, 24V, zaštićena osiguračem od minimalno 10A
1.13. | Težina uređaja maksimalno 85 kg
1.14. | Vanjske dimenzije uređaja: min 45x60x100 cm maksimalno 50x65x105 cm
1.15. | Aktivacija uređaja beskontaktno, automatski početak ciklusa odmah po zatvaranju poklopca .
1.16. | Moguće isključenje autostart funkcije
1.17. | Ugrađen zaštitni mehanizam kod povećanog otpora noževima u komori koji zaustavlja rotaciju oštrica ili aktivira rotaciju u suprotnom smjeru
1.18. | Spajanje na odvod promjera najmanje 50 mm ili veći