## List1
TEKNIČKE SPECIFIKACIJE
Predmet nabave: Medicinska oprema II za Kliniku za očne bolesti Evidencijski broj nabave: 184-2026-OFT Grupa 2
R.br. | Zahtijevane minimalne tehničke karakteristike | Ponuđene tehničke karakteristike Upisati DA ili NE ili vrijednost * Ukoliko se u stupcu zahtjevane minimalne tehničke karakteristike traži vrijednost iskazana brojkom (npr. Najveći dinamički raspon min. 160 dB) ponuditelji su dužni upisati točnu brojčanu vrijednost. U svim ostalim slučajevima upisati DA/NE ovisno zadovoljava li ponuđeni proizvod traženo | Navesti broj stranice iz ponude i označiti gdje se nalazi pojedina stavka u ponudi/tehničkoj specifikaciji te prospektu/ katalogu
Spekularni (endotelni) mikroskop * Naziv proizvođača ponuđenog proizvoda: * Model i tip proizvoda: * Zemlja porijekla: * Godina proizvodnje: **godina proizvodnje uređaja mora biti ista godini isporuke uređaja
1 | Potpuno beskontaktno snimanje i analiza endotela rožnice.
2 | Područje snimanja minimalno 0,25 mm x 0,55 mm.
3 | Sustav fiksacije: Centralno snimanje, paracentralno i periferno
4 | Pahimetrija: Integrirano optičko, beskontaktno mjerenje debljine rožnice u rasponu od minimalno 400 do 800 µm, uz točnost od ± 15 µm ili bolju.
5 | Automatsko praćenje oka po X-Y-Z osima
6 | Integrirani ekran u boji, osjetljiv na dodir
7 | Integrirani termalni pisač unutar kućišta uređaja za izravan ispis rezultata
8 | Povezivost: Integrirani LAN i USB priključci za prijenos podataka.
9 | ANALITIČKE FUNKCIJE I SOFTVER
9.1. | Mogućnost napredne analize (automatski, ručno i kombinirano)
10 | EKSTERNI SOFTVER ZA PROGRESIJU
10.1. | Softver integriran s uređajem, instaliran na vanjsko računalo, s bazom podataka, bez ograničenja broja pacijenata
11 | Praćenje progresije: Kronološki prikaz i direktna usporedba minimalno dva povijesna pregleda istog pacijenta radi praćenja dugoročnih promjena.
12 | Napredna evaluacija: Omogućen prikaz i manualna reanaliza unutar softverskog sučelja na računalu.
13 | Operativni sustav: Podrška za rad na Windows 10/ Windows 11 operativnim sustavima.
14 | PRATEĆA OPREMA
Električno postolje: Medicinski stol s električnim podizanjem visine preko integriranih prekidača, nosivosti prilagođene uređaju.
15 | OSTALI UVJETI I STANDARDI
Napajanje: Utikač za tip F ili tip C utičnice; Podržava napajanje putem AC 230 V, 50 Hz
16 | Težina samog uređaja maksimalno 20 kg
17 | Obavezan važeći CE certifikat za medicinske proizvode i usklađenost s ISO standardima kvalitete za medicinsku opremu