## Sheet1
TEKNIČKE SPECIFIKACIJE
Predmet nabave: Medicinska oprema II za Kliniku za očne bolesti Evidencijski broj nabave: 184-2026-OFT Grupa 3
R.br. | Zahtijevane minimalne tehničke karakteristike | Ponuđene tehničke karakteristike Upisati DA ili NE ili vrijednost * Ukoliko se u stupcu zahtjevane minimalne tehničke karakteristike traži vrijednost iskazana brojkom (npr. Najveći dinamički raspon min. 160 dB) ponuditelji su dužni upisati točnu brojčanu vrijednost. U svim ostalim slučajevima upisati DA/NE ovisno zadovoljava li ponuđeni proizvod traženo | Navesti broj stranice iz ponude i označiti gdje se nalazi pojedina stavka u ponudi/tehničkoj specifikaciji te prospektu/ katalogu
Konfokalna širokokutna fundus kamera sa fluoresceinskom angiografijom * Naziv proizvođača ponuđenog proizvoda: * Model i tip proizvoda: * Zemlja porijekla: * Godina proizvodnje: **godina proizvodnje uređaja mora biti ista godini isporuke uređaja
1. | Polje pregleda: pojedinačna fotografija minimalno 120°, mozaik minimalno 200°
2. | Izvor svjetla: bijeli LED minimalno 440 do 650 nm, infrared LED minimalno 825 do 870 nm, plavi LED minimalno 440-475 nm
3. | Modaliteti snimanja: thrueColor (u boji), infrared, RGB uz digitalni filter, autofluorescencija, fluoresceinska angiografija
4. | Raspon prilagođavanja autofokusa: minimalno -12D do +15D
5. | Automatski rad: Auto-poravnavanje, auto-fokus, auto-ekspozicija, auto-snimanje, auto-mozaik
6. | Minimalna veličina zjenice: 2,5 mm (nemidrijatsko snimanje)
7. | Radna udaljenost: minimalno 15 mm
8. | Rezolucija: 60 pixela/deg ili bolja
9. | Optička rezolucija na retini: 15 mikrona ili bolje
10. | Video rezolucija kod fluoresceinske angiografije: 1840x1644 piksela ili bolja
11. | Fiksacijska meta: unutarnja i vanjska
12. | Dinamičko namještanje unutarnje fiksacijske mete: centralno, nazalno, temporalno, centro-nazalno, superiorno, inferiorno, superotemporalno, superonazalno, inferotemporalno, inferonazalno.
13. | Displej: tablet, u boji, osjetljiv na dodir, dodatni ekran osjetljiv na dodir veličine minimalno 27 incha
14. | Hard disk: SSD minimalno 2 TB
15. | USB 2.0 port 2x, Ethernet port 1x
16. | Prijenos fotografija: jpeg, pdf, DICOM
17. | Stol za uređaj sa električnim podizanjem i omogućenim pristupom invalidima