## Sheet1
TEKNIČKE SPECIFIKACIJE
Predmet nabave: Medicinska oprema II za Kliniku za očne bolesti Evidencijski broj nabave: 184-2026-OFT Grupa 5
R.br. | Zahtijevane minimalne tehničke karakteristike | Ponuđene tehničke karakteristike Upisati DA ili NE ili vrijednost * Ukoliko se u stupcu zahtjevane minimalne tehničke karakteristike traži vrijednost iskazana brojkom (npr. Najveći dinamički raspon min. 160 dB) ponuditelji su dužni upisati točnu brojčanu vrijednost. U svim ostalim slučajevima upisati DA/NE ovisno zadovoljava li ponuđeni proizvod traženo | Navesti broj stranice iz ponude i označiti gdje se nalazi pojedina stavka u ponudi/tehničkoj specifikaciji te prospektu/ katalogu
Procjepna svjetiljka - biomikroskop sa aplanacionim tonometrom i stolom * Naziv proizvođača ponuđenog proizvoda: * Model i tip proizvoda: * Zemlja porijekla: * Godina proizvodnje: **godina proizvodnje uređaja mora biti ista godini isporuke uređaja
1. | LED Osvjetljenje
2. | Širina procjepa: u minimalnom rasponu 0d 0 do 14 mm i kontinuirano
3. | Dužina procjepa: u minimalnom rasponu od 1 do 14 mm, kontinuirano i fiksiranog otvora
4. | Promjer polja iluminacije: Ø 8, 5, 3, 2, 1, 0.2 mm (± 5%)
5. | Fiksacijsko svjetlo za pacjenta
6. | Rotacija slike procjepa: minimalo ± 90º
7. | Okretanje iluminacije procjepa po osi mikroskopa : Horizontalno minimalno ± 90º, vertikalno miimalno 0 do maksimalno 20º
8. | FILTERI: Plavi, red free, sivi
9. | Stereo kut: 13º (± 5%)
10. | Povećanja: 10x, 16x, i 25x (± 5%)
11. | Povećanje na okularima: 12,5x
12. | Raspon dioptrija na okularima najmanje: u minimalnom rasponu od +6 D do -6 D
13. | PD ( razmak zjenica): u minimalnom rasponu od 53 do 78 mm
14. | Trodimenzionalno upravljanje kontrolnom pločom s jednom rukom
15. | Aplanacioni tonometar po Goldmannu s prizmom
16. | Stol s električnim podizanjem i pristupom za invalide od istog proizvođača
17. | MOGUĆNOST NAKNADNE NADOGRADNJE:
17.1. | Integrirani modul za snimanje prednjeg segmenta oka sa softverom za snimanje i uređivanje fotografija te prikazom na monitoru i mogućnošću povezivanja sa EMR ili DICOM sustavom.
17.2. | Žuti filter za pojačanje kontrasta