## Sheet1
TEKNIČKE SPECIFIKACIJE
Predmet nabave: Medicinska oprema II za Kliniku za očne bolesti Evidencijski broj nabave: 184-2026-OFT Grupa 6
R.br. | Zahtijevane minimalne tehničke karakteristike | Ponuđene tehničke karakteristike Upisati DA ili NE ili vrijednost * Ukoliko se u stupcu zahtjevane minimalne tehničke karakteristike traži vrijednost iskazana brojkom (npr. Najveći dinamički raspon min. 160 dB) ponuditelji su dužni upisati točnu brojčanu vrijednost. U svim ostalim slučajevima upisati DA/NE ovisno zadovoljava li ponuđeni proizvod traženo | Navesti broj stranice iz ponude i označiti gdje se nalazi pojedina stavka u ponudi/tehničkoj specifikaciji te prospektu/ katalogu
Prijenosni biomikroskop * Naziv proizvođača ponuđenog proizvoda: * Model i tip proizvoda: * Zemlja porijekla: * Godina proizvodnje: **godina proizvodnje uređaja mora biti ista godini isporuke uređaja
1. | Povećanje na okularu 10x ili 16 x
2. | Povećanje leće objektiva: 1x
3. | Ukupno povećanje: 10x ili 16x
4. | Podešavanje dioptrije: minimalno +/-5 dioptrija
5. | Promjer polja minimalno 10 mm
6. | Radna udaljenost minimalno 78 mm
7. | Izvor svjetla: LED
8. | Širina procjepa: u minimalnom rasponu od 0-11 mm
9. | Duljina procjepa minimalno 11 mm
10. | Filteri. Plavi, zeleni,
11. | Kut osvjetljenja minimalno+/-30 stupnjeva