## List1
TEKNIČKE SPECIFIKACIJE
Predmet nabave: Medicinska oprema II za Kliniku za očne bolesti Evidencijski broj nabave: 184-2026-OFT Grupa 7
R.br. | Zahtijevane minimalne tehničke karakteristike | Ponuđene tehničke karakteristike Upisati DA ili NE ili vrijednost * Ukoliko se u stupcu zahtjevane minimalne tehničke karakteristike traži vrijednost iskazana brojkom (npr. Najveći dinamički raspon min. 160 dB) ponuditelji su dužni upisati točnu brojčanu vrijednost. U svim ostalim slučajevima upisati DA/NE ovisno zadovoljava li ponuđeni proizvod traženo | Navesti broj stranice iz ponude i označiti gdje se nalazi pojedina stavka u ponudi/tehničkoj specifikaciji te prospektu/ katalogu
1 | Prijenosni uređaj za ERG i VEP testiranje * Naziv proizvođača ponuđenog proizvoda: * Model i tip proizvoda: * Zemlja porijekla: * Godina proizvodnje: **godina proizvodnje uređaja mora biti ista godini isporuke uređaja
1. | Ugrađen pupilometar za kompenzaciju veličine zjenice
2. | Mogućnost testiranja u miozi i u midrijazi
3. | Mogućnost testiranja kod neprozirnih medija
4. | IR kamera za pregled oka prilikom testiranja
5. | Litium ion baterija dovoljna za minimalno 8 sati rada
6. | Izvor svjetla: Crveni LED, Zeleni LED, Plavi LED, Bijeli RGB
7. | Fleš sa i bez pozadinskog svjetla
8. | Mjerenje veličine zjenice unutar raspona od 1.3 do 9.0 mm
9. | Frekvencija izmjene intenziteta (Fliker frekvencija)): 28.3 Hz (+/- 5%)
10. | Testovi:
10.1. | Protokoli prema ISCEV standardu
10.2. | Fotopički negativni odgovor
10.3. | Bljesak / Flicker testovi
10.4. | Bljesak VEP
10.5. | Skotopički bljesak testovi
10.6. | S-cone test
10.7. | On/Off
10.8. | Prilagođeni protokoli za specifične potrebe
11. | Priključna stanica za punjenje s USB priključkom
12. | VEP set
13. | Kožne elektrode u obliku trakica 50 pari
14. | Kožne elektrode u obliku trakica, male 50 pari
15. | Kofer za nošenje i pospremanje