## List1
TEKNIČKE SPECIFIKACIJE
Predmet nabave: Medicinska oprema II za Kliniku za očne bolesti Evidencijski broj nabave: 184-2026-OFT Grupa 9
R.br. | Zahtijevane minimalne tehničke karakteristike | Ponuđene tehničke karakteristike Upisati DA ili NE ili vrijednost * Ukoliko se u stupcu zahtjevane minimalne tehničke karakteristike traži vrijednost iskazana brojkom (npr. Najveći dinamički raspon min. 160 dB) ponuditelji su dužni upisati točnu brojčanu vrijednost. U svim ostalim slučajevima upisati DA/NE ovisno zadovoljava li ponuđeni proizvod traženo | Navesti broj stranice iz ponude i označiti gdje se nalazi pojedina stavka u ponudi/tehničkoj specifikaciji te prospektu/ katalogu
1 | Aberometar * Naziv proizvođača ponuđenog proizvoda: * Model i tip proizvoda: * Zemlja porijekla: * Godina proizvodnje: **godina proizvodnje uređaja mora biti ista godini isporuke uređaja
1 | Stolni dijagnostički uređaj za objektivno mjerenje aberacija valne fronte cijelog oka.
2 | Integrirano mjerenje ukupnih, rožničnih i unutarnjih (intraokularnih) optičkih aberacija, s odvajanjem rožnične i unutarnje komponente valne fronte.
3 | Integrirani kornealni Placido topograf ili Scheimpflug tomograf ili optički koherentni tomograf za mjerenje rožnice i izračun rožničkih aberacija u najmanje 5000 analiziranih mjernih točaka rožnice.
4 | Pokrivenost mjerenja rožnice najmanje 8 mm promjera.
5 | Mjerni raspon sferne refrakcije najmanje ±15 D.
6 | Mjerni raspon cilindra najmanje 10 D.
7 | Mjerenje aberacija preko promjera zjenice najmanje u rasponu od 3 do 7 mm, bez primjene midrijatika.
8 | Ponovljivost mjerenja sfernog ekvivalenta 0,10 D ili bolja.
9 | Izvor svjetlosti za mjerenje valne fronte u području bliske infracrvene svjetlosti (približno 780–850 nm).
10 | Integrirani pupilometar s mjerenjem promjera zjenice u fotopičkim, mezopičkim i skotopičkim uvjetima osvjetljenja.
ANALIZA I PRIKAZ REZULTATA
11 | Prikaz objektivne refrakcije (sfera, cilindar, os) izračunate iz mjerenja valne fronte.
12 | Analiza i grafički prikaz aberacija niskog i visokog reda.
13 | Prikaz aberacija valne fronte pomoću Zernike polinoma.
14 | Izračun i prikaz funkcije širenja točke (PSF) i modulacijske prijenosne funkcije (MTF).
15 | Simulacija retinalne slike / vizualna simulacija kvalitete vida (npr. konvolucija s optotipom ili simulacija Snellenovih znakova).
16 | Prikaz refraktivnih i topografskih mapa rožnice (aksijalna i tangencijalna zakrivljenost, elevacija, refraktivna mapa).
17 | Programski alat za planiranje i/ili provjeru toričkih intraokularnih leća (analiza iznosa i osi astigmatizma).
18 | Pohrana svih mjerenja u bazu podataka pacijenata s mogućnošću naknadnog pregleda i ispisa nalaza.
SOFTVER, POVEZIVOST I NAPAJANJE
19 | Upravljanje uređajem putem računala s monitorom (operativni sustav Windows).
20 | DICOM kompatibilnost i mogućnost mrežne integracije s bolničkim informacijskim sustavom.
21 | Prijenos podataka putem standardnog sučelja (USB i/ili Ethernet).
22 | Napajanje iz standardne električne mreže 220–240 V, 50/60 Hz.
23 | CE oznaka sukladnosti za medicinski proizvod.
24 | Uz uređaj isporučiti računalo, monitor, radni stolić/postolje te sav pribor potreban za rad, instalaciju i edukaciju korisnika.