## List1
Klinička bolnica "Sveti Duh"
Zagreb, Sveti Duh 64
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Predmet nabave: Bežična ultrazvučna sonda za potrebe Odjela za intenzivnu medicinu
Evidnencijski broj nabave: 223-2026-INT
R.br. | Zahtijevane minimalne tehničke karakteristike | Ponuđene tehničke karakteristike Upisati DA ili NE ili vrijednost * Ukoliko se u stupcu zahtjevane minimalne tehničke karakteristike traži vrijednost iskazana brojkom (npr. Najveći dinamički raspon min. 160 dB) ponuditelji su dužni upisati točnu brojčanu vrijednost. U svim ostalim slučajevima upisati DA/NE ovisno zadovoljava li ponuđeni proizvod traženo | Referenca na katalog i ostalu tehničku dokumentaciju
A | B | C | D
Bežična ultrazvučna sonda za potrebe Odjela za intenzivnu medicinu *Naziv proizvođača ponuđenog proizvoda: *Model i tip proizvoda: * Godina proizvodnje: (Godina proizvodnje ista kao i godina isporuke uređaja.)
1. | Bežični ručni ultrazvučni uređaj s dvostranom (konveksno-linearnom) sondom s aplikacijom za instalaciju na mobilni uređaj
1.1 | Dimenzija maksimalno 135 mm x 65 mm x 35 mm
1.2 | Masa uređaja ne veća od 210 g
1.3 | Standard vodootpornosti min. IP67
1.4 | Mogućnost postavljanja centralnog markera
1.5 | Mogućnost postavljanja markera žarišne zone
1.6 | Izbor TGC kontrole sa 6 pojačanja ovisno o dubini kontrole
1.7 | Minimalno korištenje skeniranja 50 minuta s napunjenom baterijom
1.8 | Crno-bijeli način rada za prikaz anatomije u stvarnom vremenu
1.9 | Bojama kodirani sloj za prikaz protoka krvi u stvarnom vremenu
1.10 | Bežično punjenje uređaja
1.11 | Konveksna sonda za dubinsko skeniranje
1.11.1 | Frekvencija u rasponu od 2 do 5 MHz
1.11.2 | Mogućnost najmanje 7 izbora područja primjene rada sonde za abdominalne, ginekološke, torakalne, kardiološke, vaskularne, mišićno-koštane i pedijatrijske preglede
1.11.3 | Broj elemenata sonde minimalno 128
1.11.4 | Kut gledanja minimalno 60°
1.11.5 | Dubina gledanja do maksimalno 24 cm
1.12 | Linearna sonda
1.12.1 | Frekvencija u rasponu od 3 do 12 MHz
1.12.2 | Mogućnost najmanje 7 izbora područja primjene rada sonde za manje organe, oftalmološke, torakalne, neonatalno cefalične, vaskularne, mišićno-koštane i pedijatrijske preglede
1.12.3 | Broj elemenata sonde minimalno 192
1.12.4 | Dubina gledanja do maksimalno 8 cm
1.13 | Aplikacija za instalaciju operativnog programa na mobilnu platformu Android verziju minimum: 9, 10, 11, te iOS verziju minimum: 13, 14.
1.14 | Jedna tipka/pokret za upravljanje zamrzavanjem/odmrzavanjem, pohranjivanjem, uključivanjem/isključivanjem boje, pojačanjem i kontrolom dubine
1.15 | Mjerenja minimalno udaljenost i elipsa
1.16 | Mogućnost ručnog unosa informacija o pacijentu
1.17 | Mogućnost pohrane podataka minimalno 500 pregleda
1.18 | Mogućnost izvoza slike, videoisječaka ili pregleda u generičkim formatima (jpg, mp4) i njihovo mrežno dijeljenje