## OpisPoslova
KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"
Zagreb, Sveti Duh 64
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - OPIS POSLOVA
Red. br. | Naziv
1. | Redovni periodički servis (jednom godišnje),za sterilizatore poz. 1.1., 2.1., 3.1., 4.3., 5.3., 6.3., 7.3.,11.3., 12.1.
Čišćenje i podmazivanje kanala brtvi
podmazivanje brtvi za vrata i zamjena po potrebi
čišćenje i kontrola filtera za zrak
čišćenje sakupljača nečistoća, ispusta, odvoda i odvajača kondenzata
čišćenje vakuum pumpe od kamenca, podešavanje kavitacije
provjera svih sigurnosnih sustava
kontrola i brtvljenje instalacije pare, vode i ispusta
kontrola elektroinstalacije
kontrola, čišćenje i podešavanje regulatora zraka
kontrola i brtvljenje instalacije komprimiranog zraka
kontrola pogona i signalizacije vrata, podešavanje
kontrola i podešavanje printera
vakuum test, Bowie&Dick test, proba rada
Potreban potrošni materijal:
− | Silikonski sprej Cisa SL01
− | Sredstvo za uklanjanje kamenca
− | Traka indigo za printer Cisa
− | Papir rola za printer Cisa
− | Sitni potrošni materijal, komplet
2. | Periodički servis i umjeravanje manometara (svakih 24 mjeseci u skladu s Pravilnikom o posudama pod tlakom i Preporukama za umjeravanje manometara DKD R5-1), poz. 4.1., 5.1., 6.1., 7.1, 8.1., 9.1., 10.1.,11.1.;
Demontaža manometara -ugradnja zamjenskih manometara za privremeni rad -zagrijavanje sterilizatora, proba rada, puštanje u rad -otprema manometara i umjeravanje
Doprema umjerenih manometara, -demontaža zamjenskih manometara, -ugradnja umjerenih manometara, -zagrijavanje sterilizatora, proba rada, puštanje u rad
− | Servis i umjeravanje manometara s izdavanjem atesta o umjeravanju uz privremenu posudbu zamjenskih za vrijeme umjeravanja
− | Sitni potrošni materijal, komplet
3. | Periodički servis i baždarenje sigurnosnih ventila za paru na sterilizatorima (svakih 24 mjeseci u skladu s Pravilnikom o posudama pod tlakom), poz. 4.2., 5.2., 6.2., 7.2., 8.2., 9.2., 10.2., 11.2.,:
Demontaža sigurnosnog ventila -ugradnja zamjenskog sigurnosnog ventila za privremeni rad -zagrijavanje sterilizatora, proba rada, puštanje u rad -otprema sigurnosnog ventila na servis i baždarenje
Doprema baždarenog sigurnosnog ventila -demontaža zamjenskog sigurnosnog ventila -ugradnja baždarenog sigurnosnog ventila -zagrijavanje sterilizatora, proba rada, puštanje u rad
− | Servis i baždarenje sigurnosnog ventila za paru s izdavanjem atesta o baždarenju uz privremenu posudbu zamjenskog sigurnosnog ventila za vrijeme umjeravanja
− | Sitni potrošni materijal
4. | Redovni periodički servis (jednom godišnje), za sterilizatore poz. 8.3., 9.3. i 10.3.:
Čišćenje, podmazivanje i kontrola brtve za vrata
zamjena apsolutnog filtera za zrak
čišćenje sakupljača nečistoća i odvoda
kontrola vakuum pumpe
provjera svih sigurnosnih sustava
kontrola i brtvljenje instalacije pare, vode i ispusta
kontrola elektroinstalacije
kontrola grijača
kontrola i čišćenje spremnika i sustava za dolijevanje vode
kotrola mehanizma i signalizacije vrata, podešavanje
kontrola i podešavanje printera
proba programa
Potreban potrošni materijal:
− | Filter za zrak apsolutni Tecno Gaz
− | Sitni potrošni materijal
5. | Redovni servis dezinfektora KEN (jednom godišnje)
Kontrola svih priključaka -kontrola i brtvljenje instalacija vode i odvoda -čišćenje hvatača nečistoće -kontrola brtve za vrata, po potrebi zamjena -kontrola i čišćenje dozirnih pumpi i cijevi -kontrola glavne pumpe pranja -čišćenje svih mlaznica i cijevi pranja i hlađenja -kontrola i čišćenje generatora pare -kontrola i po potrebi popravak elektroinstalacije -kontrola grijača i termostata -kontrola. čišćenje i po potrebi zamjena HEPA filtera -kontrola svih programa i funkcija
Potreban potrošni materijal:
Sitni potrošni materijal
6. | Redovni servis uređaja za sušenje KMO (jednom godišnje)
Kontrola elektroinstalacije i grijača -kontrola i po potrebi zamjena filtera za zrak -kontrola brtvi za vrata -kontrola svih funkcija
Potreban potrošni materijal:
− | Sitni potrošni materijal, komplet
7. | Redovni periodički servis (jednom godišnje) omekšivača Nobel poz. 15.1. i 16.1., 17.1.,18.1.,19.1.:
Kontrola glavnog ventila i usisnog sustava -kontrola i podešavanje regeneracije -kontrola kvalitete obrađene vode -kontrola i po potrebi brtvljenje instalacije i priključaka -kontrola i po potrebi podešavanje programatora -zamjena patrone sedimentnog filtera -kontrola svih funkcija
Potreban potrošni materijal:
− | Patrona sedimentnog filtera 50µ
− | Sitni potrošni materijal
8. | Redovni periodički servis (svakih 6 mjeseci prema protokolu proizvođača) uređaja za varenje folija Gandus i Wipak poz. 20.1., 21.1., 22.1., 23.1., 24.1.:
Čišćenje komprimiranim zrakom -kontrola, čišćenje i podešavanje pogonskog mehanizma -kontrola, čišćenje i podešavanje fotoćelija -kontrola, čišćenje i podešavanje mehanizma za varenje -kontrola i podešavanje termostata i temperature varenja -kontrola i podešavanje printera -kontrola svih funkcija
Potreban potrošni materijal:
− | Sitni potrošni materijal